## Vejledning
Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation
Opgavens omfang
Vejledning: Her indsættes evt. en generel beskrivelse af indkøbet, dets formål og sammensætning, informationer om mængder etc.
Terminologi
Udbudsmaterialet anvender følgende terminologi:
- Mindstekrav - Konkurrenceparametre
Mindstekrav
Der kan ikke tages forbehold for mindstekrav. Det skal bekræftes, at mindstekravene er opfyldt. Såfremt ét eller flere mindstekrav ikke er opfyldt, vil Kunden være forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt.
Konkurrenceparametre
Konkurrenceparametrene er udtryk for Kundens ønske om en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår. Konkurrenceparametrene kan opfyldes helt eller delvist. Manglende opfyldelse af et konkurrenceparameter medfører ikke, at tilbuddet bliver ikke-konditionsmæssigt. Tilbudsgivers beskrivelse af konkurrenceparametrene indgår i evalueringen, jf. Udbudsbetingelserne, hvorfor tilbudsgiver bedes besvare hvert parameter så præcist og konkret som muligt.
Til orientering kan det oplyses, at det alene er nødvendigt at fremsende tilbud på de aftaler, der bydes på og det er derfor ikke er nødvendigt at fremsende ”tomme” dokumenter for de delaftaler, der ikke bydes på.

## Sengevasker
Vaskemaskine
PRODUKTBESKRIVELSE | [5 empty] | Ja
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse |  |  |  | Nej
1.1 | Anvendelsesområde | 1 stk. vaskemaskine til vask og tørring af el-hospitalssenge, kørestole og øvrige hjælpemidler.
1.2 | Produktnavn
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE
2 | Overordnede mindstekrav | Ja/nej | 3 |  | Beskrivelse
2.1 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen overholder 2006/42/EF Maskindirektivet Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
2.2 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen overholder 2006/95/EF Lavspændingsdirektivet Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
2.3 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen overholder 2004/108/EF EMC direktivet Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
2.4 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen er CE mærket i henhold til det medicinske direktiv Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
2.5 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen opfylder Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
2.6 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen opfylder DS 2451-13:2011, Styring af infektionshygiejne I sundhedssektoren – Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
2.7 | Det er et mindstekrav, at Kammer, kappe og døre isoleres i henhold til DS/EN 285: 2008 Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
2.8 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen at rør og fittings isoleres i henhold til DS/EN 285:2008 Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
2.9 | Det er et mindstekrav, at kravspecifikationen danner grundlag for valideringsaktiviteterne, der skal udføres iht. retningslinierne i DS2451-13 samt DS/EN ISO 15883-1 og DS/EN ISO 15883-2 Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
2.10 | Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har vedlagt maskinens tekniske specifikationer . Vedlæg som kontraktbilag 5. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
2.11 | Det er et mindstekrav, at Ao værdien i sekunder er 60. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
3 | Generel funktion |  |  | Generel funktion
3.1 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen kan leveres og installeres indenfor de mål, der fremgår af Udbudsbilag 4 og 5, uden at der skal foretages ændringer af rummet eller indgangsveje. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt. |  | 3.15 | Der lægges vægt på, at styresystemet er udarbejdet og dokumenteret med udgangspunkt i GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) Angiv hvorvidt vaskemaskinens styresystem er udarbejdet og dokumenteret i GAMP. Vedlæg dokumentation herfor Udbudsbilag 6.
3.2 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen leveres og monteres på Sygehus Thy-Mors, Højtoftevej 2, 7700 Thisted Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt. |  | 3.16 | Der lægges vægt på, at ind- og udlastningsprocessen af sengene er automatiseret mest muligt. Beskriv hvorledes ind og udlastning af senge varetages.
3.3 | Vaskemaskinen forventes i drift senest d. 1. september 2015, og det erderfor et mindstekrav at sengevaskeren skal leveres og installeres fra uge 33, 2015 og at alle tekniske detaljer (kapacitetskrav til el, vand, ventilation mv) for installationen er til rådighed for bygherren senest 1. juni, 2015 Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt. |  | 3.17 | Der lægges vægt på, hvorledes hjælpemidler vaskes i vaskemaskinen, herunder antal forskellige vogne og hvad de enkelte vogne rummer. Det hvor det vægtes postivt at vaskeprocessen er ens med sengevasken og at forholdsvis få vogntyper kan rumme mange forskellige slags og antal hjælpemidler. Beskriv processerne.
3.4 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen kan vaske 6 senge i timen, i op til 8 timer i træk. Den angivne tid skal inkludere ind- og udlastning af sengene uanset om dette er manuelt eller automatiseret. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt. |  | 3.18 | Der lægges vægt på, at vaskemaskinen kan vaske mere end 6 senge i timen. Angiv hvormange senge , som den tilbudte vaskemaskine kan vaske ud over 6 senge i timen. Jo flere, jo bedre.
3.5 | Det er et mindstekrav at vaskemaskinen ligeledes kan vaske hjælpemidler, herunder kørestole, rollatorer samt mindre hjælpemidler. Der skal tilbydes vaskevogn(e) til dette formål. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt. |  | 3.19 | Tilbudsgiver bedes beskrive faserne i et standardvaskeprogram for rengøring af en seng. Tilbudsgiver skal ligeledes angive nedenstående værdier, udgangspunkt i oventående standard vaskeprogram: - El-forbrug pr. kørsel, angives i kwh/pr. vask - Enkelt ionbyttet vand-forbrug pr kørsel, angives i m3/pr. vask - Varmt enkelt ionbyttet vand, angives i kWh/vask - Omvendt osmose vand-forbrug pr kørsel, angives i m3/pr. vask - Kølevandsforbrug pr kørsel, angives i m3/pr. vask - Detergent/sæbe-forbrug pr kørsel, angives i liter/pr. vask Der lægges vægt på, at vaskemaskinen har et lavt forbrug.
3.6 | Det er et mindstekrav at maskinen kan anvende varmt enkeltionbyttet vand (leveres ved min. 50 grader C) Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
3.7 | Tilbudsgiver skal varetage transport frem til installationsstedet. Dette er inkluderet i prisen. Det forudsættes dog, at der er fri passage frem til installationstedet. Se Udbudsbilag 4 - oversigtstegning af transportvej Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
3.8 | Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren varetager montering (til fremførte medier) af vaskemaskinen. Og at dette er inkluderet i prisen. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
3.9 | Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver foretager en validering forud for ibrugtagning og at tilbudsgiver sikre, at vaskemaskinen revalideres hver 12. mdr. iht. DS 2451-13:2011. Dette prisfastsættes udspecificeret. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
3.10 | Prisen skal indeholde alle omkostninger til: - maskine (i henhold til mindstekrav) - levering - indtransport - opsætning - installation - validering inkl. rapporter - oplæring af brugere Der henvises i øvrigt til kontrakten punkt 7. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
3.11 | Der afgives seperate priser på: - Vaskevogne - Service - Revalidering - Uddannelse af teknikere Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
3.12 | Det er et mindstekrav, at oppetiden på maskinen ligger på 96% Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
3.13 | Garantiperioden fra godkendt afleveringsforretning er på 24 mdr. Evt. servicering opstarter ved udløb af garantiperioden. Ordregiver stilles som ved fuld serviceaftale i garantiperioden. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
3.14 | Der skal i kontraktbilag 2 angives den forventede leveringstid for maskinen. Leveringstiden angives i kalenderdage, og skal regnes for tidspunktet underskift af kontrakt til maskinen ankommer til matriklen, begge dage inkl. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
4 | Funktionalitet |  | 4 | Funktionalitet
4.1 | Det er et mindstekrav, at maskinen har en indlæsningshøjde på 0,00 cm. Såfremt maskinen er med manuel ind- og udlastning, skal vaskemaskinen fastmonteres i betongulvet, nedsænkes i gulvet, således der ikke opstår niveauforskelle mellem vaskemaskinens og vaskerummets gulvniveau. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt. |  | 4.14 | Der lægges vægt på, at maskinerne er isoleret, således at varmeafgivelse og støjgener minimeres. Tilbudsgiver bedes beskrive hvilken form for isolering, der er anvendt, samt varmeafgivelse og dB. Jo lavere varmeafgivelse og dB jo, bedre
4.2 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen er en gennemstiksmaskine med en indlasterside (uren) og en udlasterside (ren). Højden på dørene skal være minimum 200 cm. Bredden på dørene skal være minimum 120 cm. Dørenes åbne- og lukkefunktion må ikke være manuel, men skal fungere via f. eks. et pneumatisk pumpesystem. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt. |  | 4.15 | Der lægges vægt på, at vaskemaskinen har indbyggede filtre, der øger genbruget af skylle- og vaskevandet i de indbyggede tanke.
4.3 | Det er et mindstekrav, at inden dørene åbnes, efter en gennemført vask og tørring, skal en udsugning sikre, at eventuel damp fjernes fra vaskemaskinens dyserum. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt. |  | 4.16 | Der lægges vægt på, at jo mere vand, der kan genbruges, jo bedre. Beskriv hvordan den tilbudte vaskemaskine genbruger vandet.
4.4 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen som minimum kan rumme en standard el- hospitalsseng. Det vil sige, at indvendig længde minimum skal være 230 cm. Indvendig bredde skal minimum være 120 cm. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
4.5 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen være indrettet således, at det er muligt at benytte mindre rullestativer/vaskevogne til diverse mindre hjælpemidler i vaskemaskinen. Vaskevogne prissættes i kontraktbilag 2 Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
4.6 | Det er et mindstekrav, at dørene åbner og lukker enten horisontalt eller vertikalt og ved begge løsningsmuligheder skal forskydningen ske parallelt i forhold til vaskemaskinens front- og bagside. Der skal være muligt at se ind i maskinen under processen. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
4.7 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinens udformning, filtre, dyser, døre og andre komponenter, der kræver løbende rengøring og vedligeholdelse, er udført i et materiale, der sikrer nem rengøring. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
4.8 | Det er et mindstekrav, at maskinen kan rengøres fra indlasterside. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
4.9 | Det er et mindstekrav, at den totale støjbelastning fra maskinen ikke overstiger 65 dB. Leverandøren skal kunne dokumentere at vaskemaskinen ved maksimal drift ikke overstiger 65 dB(A) i 1 meters afstand rundt om maskinen.
4.10 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen har indbyggede vandtanke for skylle- og vaskevand. Vandet skal recirkuleres således vandforbruget minimeres. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
4.11 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen har en tørre funktion. Programmerne skal være sammensat, så godset er helt tørt ved afsluttet process (dog ikke gældende for plastmaterialer, hvor forlænget tørretid accepteres). Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
4.12 | Det er et mindstekrav, at tanke, kammer og rør skal være fuldt drænerbare. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
4.13 | Det er et mindstekrav, at ved brug og servicering: Der skal være foretaget isolering og afskærmning af varme flader som sikring mod personskade. Der skal endvidere være sikret mod skoldningsfare fra udstrømmende vand og/eller damp. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
5 | Programmer og dosering |  | 5 | Programmer og dosering
5.1 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen kan vaske og tørre i samme process. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt |  | 5.9 | Beskriv vaskeprocessen for en seng (grader og tider for vask og tørring, renhedsgrad, håndtering mm), med henblik på de opsatte mindstekrav, hvor der lægges vægt på, at at der kan vaskes flest mulige senge i timen under de givne krav
5.2 | Det er et mindstekrav at senge og hjælpemidler ikke skal forbehandles inden vask, hverken med iblødsætning, manuel vask, aftørring eller andet. Maskinen skal kunne håndtere den komplette rengøring i vaskeprocessen. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt |  | 5.10 | Sygehus Thy Mors kan ikke udelukke, at der fremadrette kan blive brug for yderligere vaske programmer af foreksempel køkkenvogne, madvogne eller andre former for transportvogne, derfor lægges der vægt på, at der kan tilføjes yderligere vaskeprogrammer udover de i pkt 5.8 angivne. Angiv hvilke yderligere vaskeprogrammer det er muligt at tilføje.
5.3 | Det er et mindstekrav at sengene ikke skal efterbehandles efter tørring. Tørring af sengen skal være i sådan en grad, at sengen er komplet tør (Komplet tør = ikke kan findes vand på sengen) og er klar til brug når programmet er afsluttet. (dog ikke gældende for sugende materialer eller plastmaterialer, hvor komplet tørhed kun vaskeligt opnås) Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt |  | 5.11 | Beskriv processen for tørring af hjælpemidler, hvor der lægges vægt på at dette indebærer mindst mulig manuel håndtering på kortest mulig tid.
5.4 | Det er et mindstekrav, at tørring af hjælpemidler skal være i sådan en grad, at de på metaldele er komplet tørre og klar til brug når programmet er afsluttet. (Dette er dog ikke gældende for sugende materialer eller plastmaterialer, hvor komplet tørhed (Komplet tør = ikke kan findes vand på hjælpemidlet) kun vaskeligt opnås) Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
5.5 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen kan anvende et central doserings anlæg OG som intergreret del af maskinen. Opbevaring af detergenter skal fremgå som en integreret del i maskinen. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
5.6 | Deter et mindstekrav, at vaskemaskinen skal kunne valideres med de mest gængse typer af sæber på markedet, og må således ikke være sæbemærke afhængigt. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
5.7 | Det er et mindstekrav, at tilførsel af sæbe doseres automatisk med reference til det valgte vaskeprogram. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
5.8 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen har følgende vaskeprogrammer: *Sengevask *vask af hjælpemidler, herunder kørestole, krykker mm. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
5.9 | Det er et mindstekrav, at der ikke er sæberester på sengen efter vask. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
6 | Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt |  | 6 | Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
6.1 | Det er et mindstekrav, at dørene er automatiserede i både indlaster og udlaster side. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt |  | 6.13 | Der lægges vægt, på at vaskemaskinen er udstyret med en funktionalitet, der sikrer at procesdokumentation kan eksporteres til en printer. Bekrive hvorledes konkurrenceparametret opfyldes.
6.2 | Det er et mindstekrav, at det ikke er muligt at åbne døre, når maskinen er i drift. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt |  | 6.14 | Der lægges vægt på at vaskemaskinens display har en intuitiv brugerflade, herunder hvorvidt displayet er overskueligt, angiver hvilke funktioner vaskemaskinen har, betjeningslethed m.m. Vedlæg illustrationer, Udbudsbilag 7
6.3 | Det er et mindstekrav, at det er muligt at betjene døre manuelt, når maskinen ikke er i drift. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt |  | 6.15 | Det vægtes positivt, at idenfikation af komponenter mm. er navngivet ved funktion, enten på komponenten eller i umiddelbar nærhed af denne.
6.4 | Det er et mindstekrav, at der er etableret synligt og lettilgængeligt nødstop inde i maskinen samt på både indlaster og udlaster side. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt |  | 6.16 | Der lægges vægt på at betjeningspanelet er let at rengøre.
6.5 | Det er et mindstekrav, hvis døren møder modstand ved lukning, skal den åbne automatisk (klemsikring). Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
6.6 | Deter et mindstekrav, at vaskemaskinen er forsynet med betjeningspanel, henholdsvis på maskinens ind- og udlasterside. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
6.7 | Det er et mindstekrav, at informationer i display og betjeningspaneler er på dansk og tydeligt i en afstand på op til 1 meter. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
6.8 | Det er et mindstekrav, at betjeningspanelerne er placeret i øjenhøjde, dog ikke højere end 165cm over gulv. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
6.9 | Det er et mindstekrav, at tekst i betjeningspaneler, ved knapper, dioder, instrumentering og lignende er på dansk. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
6.10 | Det er et mindstekrav, at vaskemaskinen kan betjenes manuelt, så det er muligt at - stoppe igangværende proces og skifte til nyt program hvis ønskes - dræne kammeret - åbne døren på indlasterside (efter nedlukning) Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
6.11 | Det er et mindstekrav at betjeningspaneler er touch screen. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
6.12 | Det er et mindstekrav, at alle komponenter, sensorer, instrumenter, rør og lignende skal være forsynet med et identifikationsnummer (TAG nummer) Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
7 | Dokumentation |  |  | Dokumentation
7.1 | Det er et mindstekrav, at efter udført installering og validering af vaskemaskinen, skal følgende dokumentation foreligge i endelig version: - Maskinmanual - P&I diagram indeholdende TAG-numre - Dokumentation for at anvendt måleudstyr er kalibreret - Slutdokumentation skal indeholde dokumentation af opnået akkrediteringsstatus for de laboratorier der anvendes til at undersøge test i forbindelse med validering - Tekniske specifikationer - El-diagram - Installationstegninger - Vedligeholdelsesmanual - Oversigt over kontakter - Oversigt over ledninger - Oversigt over fejlalarmer - Beskrivelse af sliddele og anbefalet reservedelsliste - Dokumentation for CE-mærke - Udstyrstegning - Procedurer for software back-up og genoprettelse - Procedurer for password håndtering - Procedurer i katastrofetilfælde Der skal ske en validering og revalidering i forhold til - efter endt vask: - Sengen skal fremstå synligt ren - Der må ikke være sæberester på sengen - at sengen er tør efter endt vask - at maskinen vasker med en A0 værdi i sekunder på 60. Det komplette procesprogram og software, inklusiv sikkerhedskoder skal leveres form af en papirkopi og en sikkerhedskopi på USB stik. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
8 | Vaskevogne |  | 8 | Vaskevogne
8.1 | Det er et mindstekrav, at der til vaskemaskinen kan tilkøbes rustfrie vaskevogne for rengøring af øvrige hjælpemidler. Disse prisfatsættes i prisbilaget. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
8.2 | Det er et mindstekrav, at lastevognene og vognens komponenter, samt vaskeindsatser skal være af rustfrit stål af typen AISI 304 eller bedre, og skal kunne tåle anvendelse i fugtige miljøer uden at der opstår rust eller korrosion. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
8.3 | Det er et mindstekrav, at vaskevognene skal kunne betjenes af en person og være forsynet med let kørende og drejbare gummihjul. Hjulene skal være med lukkede lejesystemer, der modvirker at vand og snavs kan trænge ind. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
8.4 | Det er et mindstekrav, at vaskevogne kan tåle at kunne blive vasket i vaskemaskinen ved alle vaskeprogrammer. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
8.5 | Det er et mindstekrav, at vaskevognen kan låses på alle hjul. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
8.6 | Det er et mindstekrav, at der skal foreligge instruktion for hvorledes lastevogne og indsatse skal rengøres, kontrolleres og vedligeholdes. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
8.7 | Det er et mindstekrav, at vaskevogne ved lastning ikke har en rækkehøjde over 150 cm. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
9 | Service og uddannelse |  | 9 | Service og uddannelse
9.1 | Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver skal tilbyde serviceaftale i de i Kontraktbilag 2 angivne serviceniveauer. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
9.2 | Det er et mindstekrav, at brugerens uddannelse indeholder oplæring til betjening af kabinetvaskeren og tolkning af procesdokumentation. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt
9.3 | Det er et mindstekrav, at uddannelsen af brugere og teknikere skal foregå på dansk og på sygehuset. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
9.4 | Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver skal tilbyde uddannelse af teknikere. Dette prisfastsættes i prisbilaget. Uddannelsen af teknikere skal som udgangspunkt foregå på sygehuset. Såfremt leverandøren forlanger uddannelsen gennemført andet steds, afholdes alle udgifter til ophold og transport leverandøren. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
9.6 | Det er et mindstekrav, at leverandøren forpligter sig til at yde onsite reparationsservice indenfor 24 timer fra modtaget fejlmelding. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
9.7 | Det er et mindstekrav, at leverandøren kan levere mindre reservedele indenfor 24 timer. Vedlæg liste i Kontraktbilag 2. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
9.8 | Det er et mindstekrav, at leverandøren skal kunne levere øvrige reservedele indenfor 48 timer. Vedlæg liste i Kontraktbilag 2. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
9.9 | Det er et mindstekrav, at der skal være 2 års garanti på maskine og alle reservedele. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
9.10 | Det er et mindstekrav, at garantien omfatterudskiftning af reservedele, der går i stykker. Dette er under forudsætning af, at maskinen ikke anvendes fejlagtigt. Ved reservedele forstås, alle de enkelt komponenter, som vaskemaskinen i sin helhed består af. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
9.11 | Det er et mindstekrav, at leverandøren forpligter sig til, såfremt sygehuset fravælger selv at udskifte reservedele, at udføre denne serviceydelse umiddelbart i tilslutning til reservedelsleverance. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.
9.12 | Det er et mindstekrav, at leverandøren kan fremskaffe originale reservedele i mindst 10 år efter påbegyndt garantiperiode. Bekræft at dette mindstekrav er opfyldt.

## Evaluering (hidden)
| Vægtning |  |  |  | Point | Beskrivelse | [5 empty] | Point for pris udregnet som:
| Pris | 40% |  |  | 1 | Ringe løsning - opfylder ikke vores krav | [5 empty] | Udbudt mængde x enhedspris eller stykpris
| Funktion | 40% |  |  | 2 | Tilstrækkelig løsning/kan anvendes - men lever ikke fuldt op til vores krav | [5 empty] | Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud
| Emballage | 10% |  |  | 3 | Acceptabel løsning - opfylder vores krav
| Miljø | 10% |  |  | 4 | God løsning - opfylder vores krav lidt bedre end ønsket
[5 empty] | 5 | Fortrinlig løsning - opfylder vores krav i høj grad
| SUM | 100% |  |  | 6 | Fremragende løsning - opfylder vores krav på en meget udtømmende måde
| Navn på tilbudsark |  |  | Lev A | Lev B | Lev C | Lev D | Lev E | Lev F | Lev G | Lev H | Tilbud 9 | Tilbud 10
| Pris (stk. eller sum af TCO) Kr. |  |  | 3231 | 3221 | 3200 | 3700 | 3780 | 3568 | 3544 | 1100
Point | Pris |  |  | 2.0427 | 2.0491 | 2.0625 | 1.7838 | 1.746 | 1.8498 | 1.8623 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Funktion | J15 | J21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Emballage | J23 | J28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Miljø | J30 | J31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
Vægtet point | Pris |  |  | 0.81708 | 0.81962 | 0.825 | 0.71351 | 0.69841 | 0.73991 | 0.74492 | 2.4 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Funktion |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Emballage |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Miljø |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Samlet point |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
Til sammenligning:
Lineær | Pris - point |  |  | -5.6236 | -5.5691 | -5.4545 | -8.1818 | -8.6182 | -7.4618 | -7.3309 | 6 | 12 | 12
| Pris - vægtet |  |  | -2.2495 | -2.2276 | -2.1818 | -3.2727 | -3.4473 | -2.9847 | -2.9324 | 2.4 | 4.8 | 4.8
| Samlet evaluering |  |  | -7.8731 | -7.7967 | -7.6364 | -11.4545 | -12.0655 | -10.4465 | -10.2633 | 8.4 | 16.8 | 16.8